**广东省政府采购**

**公开招标文件**

**采购计划编号：442000-2025-00394**

**采购项目编号：ZZ22500538**

**项目名称：中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）**

**采购人：中山市博爱医院**

**采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司**

**第一章投标邀请**

广东志正招标有限公司中山分公司受中山市博爱医院的委托，采用公开招标方式组织采购中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）。欢迎符合资格条件的国内供应商参加投标。

**一.项目概述**

**1.名称与编号**

项目名称：中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）

采购计划编号：442000-2025-00394

采购项目编号：ZZ22500538

采购方式：公开招标

预算金额：7,600,000.00元

**2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）**

采购包1(中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）):

采购包预算金额：7,600,000.00元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 是否允许进口产品 |
| 1-1 | 其他医疗卫生服务 | 检验及病理标本外送检测服务 | 1(项) | 详见第二章 | 7,600,000.00 | 否 |

本采购包不接受联合体投标

合同分包：不允许合同分包

合同履行期限：自合同生效之日起，服务期为2年。当服务期满2年或合同金额累计达到预算金额760万元时(以先到为准），该合同自动终止

**二.投标人的资格要求**

**1.投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：**

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。）或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年财务报告（或2024年01月至今任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。） 。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备和专业技术能力（人员）两类信息）。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

**2.落实政府采购政策需满足的资格要求：**

采购包1（中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年））：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目

**3.本项目特定的资格要求：**

采购包1（中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。

3)供应商须具备卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》（提供《医疗机构执业许可证》复印件）。

**三.获取招标文件**

时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

售价：免费

**四.提交投标文件截止时间、开标时间和地点：**

提交投标文件截止时间和开标时间：详见招标公告及其变更公告（如有）

（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：详见招标公告及其变更公告（如有）

**五.公告期限、发布公告的媒介：**

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于5个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)；

**六.本项目联系方式：**

**1.采购人信息**

名称：中山市博爱医院

地址：中山市城桂路6号

联系方式：0760-88776128

**2.采购代理机构信息**

名称：广东志正招标有限公司中山分公司

地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室

联系方式：0760-88808187、88811601

**3.项目联系方式**

项目联系人：李小姐

电话：0760-88808187、88811601

**4.技术支持联系方式**

云平台联系方式：020-88696588

开标评标服务专线：020-88696599

采购代理机构：广东志正招标有限公司中山分公司

**第二章 采购需求**

**一、项目概况：**

（一）总则

1、采购人：中山市博爱医院。

2、项目名称：中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）。

3、项目费用：760万元。

4、为满足临床、降低成本，提高服务质量，中山市博爱医院对外送检验服务项目，通过公开招标选择一家第三方检验机构。

★5、服务期2年，合同一年一签，按合同考核要求，考核合格续签第二年，合同期不超2年。当服务期满2年或合同金额累计达到预算金额760万元时（以先到为准），该合同自动终止。

6、投标人必须对《采购需求》中的全部内容进行投标（响应），不允许只对部分内容进行投标（响应）。

7、本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。

8、本项目不得转包或违法分包。

采购包1（中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年））**1.主要商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 标的提供的时间 | 自合同生效之日起，服务期为2年。当服务期满2年或合同金额累计达到预算金额760万元时(以先到为准），该合同自动终止 |
| 标的提供的地点 | 采购人指定及招标范围要求的地点。 |
|
|
| 付款方式 | 第1期为(按月支付)：支付比例100%，采用按月结算的方式，中标人完成当月送检服务后，应在次月15日前向采购人开具有效发票以及送交有关服务清单，采购人核对并签收发票后，于60个工作日内支付服务费。即每月按收费标准的实际收费总额×折扣率，以转账方式支付。 |
| 如项目发生合同融资，采购人应当将合同款项支付到合同约定收款账户。 | |
| 验收要求 | 1期：按采购需求中的条款要求及“质量与服务考核”条款进行验收。 |
| 履约保证金 | 不收取 |
| 其他 |  |

其他商务需求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 编号 | 内容明细 | 内容说明 |
|  | 1 | 一、质量与服务考核（一） | 采购人对中标人的服务质量进行每季度至少一次考核，考核标准如下： 1、误检率：每发生1例扣10分。 2、漏检率：每发生1例扣10分。 3、及时性：及时率＜99.5%，扣5分，在此基础上及时率每降低0.5%则多扣5分。 4、误报率（姓名、结果误报等）：每季度不高于2例，如超过2例的，每多1例扣5分。 5、检测标本丢失、运送错误（次数累计/年）：每发生1例扣5分。 6、危机值报告率和及时率要达到100%，有不符合的，扣10分。 7、运输过程的样品质量和环境安全，如因样本运输导致样本不符合标准的，每次扣5分。 说明：总分100分，90分以上为良好，85分以上为合格，80分以下为差。由采购人负责组织相关部门对中标人服务质量进行评价。评分如低于85分，每低1分扣罚当季检验费用的10%。评分﹤80分：第一次出现时采购人对中标人提出书面警告，第二次出现要求中标人提交整改报告。若如出现三次评分﹤80分，采购人有权终止合同。 |
| ★ | 2 | 一、质量与服务考核（二） | ★8、在合同履行过程中，有以下情形者，采购人有权终止合同，相关违约责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。（投标人需提供承诺函） ①采购人使用科室对中标人进行考核，如连续三次考核的分数低于80分的，采购人可单方解除协议，未支付的服务费无需支付。 ②使用科室核心小组3/4或以上对中标人的服务质量不满意的情况； ③中标人在投标文件中已对本招标文件需求等条款进行响应，如在合同执行过程中，出现违反其响应情况或执行不到位，且采购人已对其发出书面通报两次或以上； |
|  | 3 | 二、服务承诺 | 如遇对标本检测结果质疑，需要提供复查服务（费用包含在投标报价中）。（投标人需提供承诺函） |
|  | 4 | 三、保密要求 | 中标人应遵守国家的经济、技术工作保密规定和采购人的保密要求，对标的技术实施期间在采购人处了解的各种情况、获取的全部信息资料及产生的所有报告等均严格保密，不得泄露。若因中标人工作人员导致信息外漏，造成不良影响等，责任由中标人承担，并追究其违约责任。 |
|  | 5 | 四、其他违约责任 | 1、如因样本运输原因或中标人保存不当的原因导致采购人委托的检测样本遗失或不符合检测标准，则在采购人重新提供样本后由中标人进行检测或重测（费用包含在投标报价中），且中标人按照当次检验金额的50%向采购人支付赔偿金。 2、若采购人患者对中标人出具的检测结果存有异议，因患者有充足的证据证明中标人所提供的检测结果有误导致采购人赔偿的，经法定的医疗争议解决途径确认采购人损失后，中标人对采购人予以赔偿（包括不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等）；或者中标人无法协助采购人证明所出具结果准确性如无法提供留存的标本委托法定的第三方检验、检测机构再次检验等，导致通过法定的医疗争议解决途径，采购人需要向检测患者或近亲属承担赔付责任的，中标人需要全数承担采购人的经济损失（包括不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等）。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。  打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。 | |

**2.技术标准与要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目名称 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 分项预算单价（元） | 分项预算总价（元） | 权重% | 所属行业 | 技术要求 |
| 1 | 其他医疗卫生服务 | 检验及病理标本外送检测服务 | 项 | 1.00 | 7,600,000.00 | 7,600,000.00 | 100.0 | 其他未列明行业 | 详见附表一 |

备注：最终综合总报价=（各产品报价×各项产品权重）的相加值

**附表一：检验及病理标本外送检测服务**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 具体技术(参数)要求 |
|  | 1 | 一、项目总体要求  ★1、本项目所需检测项目不限于附件《中山市博爱检验项目明细表》，但附件《中山市博爱检验项目明细表》所要求项目为必须响应且能开展的基本项目。  2、投标人报价应包括本服务项目相关的所有成本、费用、相关税费和合理利润等（以人民币为结算单位）。  3、投标人在报价时须以中山市公立医疗机构服务价格（最新版）规定的单价为基准。（见网站http://hsa.zs.gov.cn/，登陆步骤：网站首页—政务公开>政策文件>资料下载>《中山市基本医疗服务价格目录（2024年版)》。  ★4、投标人按照《中山市基本医疗服务价格目录（2024年版)》（如该文件有更新，以新版为准）规定的单价为基准，对本项目所有检验内容提供统一的报价折扣率（折扣率不得高于28%） ，高于28%的报价将做无效报价处理。折扣率 =（采购人实际支付单价 ÷按收费标准的应付费用） ×100%（例： 收费标准为100元 ，折扣率为28%， 即结算价为： 100元 ×28% = 28元）。  5、如在合同期内，物价部门调整了检验单价时，应按照物价部门调整的检验单价调整结算单价。  6、采购人负责向病人收取病人检验费，中标人按照上述收费标准乘以中标折扣率后向采购人收取委托检验服务费用。  ▲7、投标人诊疗科目包括医学检验科：临床体液、血液专业；临床微生物学专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床细胞分子遗传学专业、病理科。**（《医疗机构执业许可证》需体现上述诊疗科目。）**    **附件：《中山市博爱检验项目明细表》**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **基因检测类** | | | | **序号** | **项目** | **项目需求程度** | | 1 | 单纯疱疹病毒(HSV I-DNA) | 必须具备 | | 2 | 单纯疱疹病毒(HSVⅡ-DNA) | 必须具备 | | 3 | 弓形虫病毒(TOX-DNA) | 必须具备 | | 4 | 巨细胞病毒(CMV-DNA) | 必须具备 | | 5 | 尿液(CMV-DNA)测定 | 必须具备 | | 6 | 地贫基因三项(α地贫二项+β地贫) | 必须具备 | | 7 | 原发性肾上腺功能不全相关基因测序检测(含CYP21A2) | 必须具备 | | 8 | 原发性肾上腺功能不全相关基因测序检测(不包含CYP21A2) | 必须具备 | | 9 | 耳聋基因筛查 | 必须具备 | | 10 | Prader Willi综合征/天使综合征(PWS/AS)拷贝数及甲基化检测 | 必须具备 | | 11 | SRY基因测序 | 必须具备 | | 12 | 癫痫相关基因整体测序 | 必须具备 | | 13 | 骨骼发育不良相关基因检测 | 必须具备 | | 14 | 黄疸相关基因测序 | 必须具备 | | 15 | 肌营养不良相关基因检测 | 必须具备 | | 16 | 假肥大肌营养不良基因诊断 | 必须具备 | | 17 | 男性不育相关基因检测 | 必须具备 | | 18 | 女性不孕不育相关基因检测 | 必须具备 | | 19 | 生长激素缺乏症及身材矮小相关基因检测 | 必须具备 | | 20 | 微阵列比较基因组杂交染色体分析 | 必须具备 | | 21 | 线粒体病相关基因整体检测 | 必须具备 | | 22 | 性别发育障碍相关基因检测 | 必须具备 | | 23 | 性早熟相关基因测序 | 必须具备 | | 24 | 医学外显子组基因测序 | 必须具备 | | 25 | 遗传代谢病基因整体检测 | 必须具备 | | 26 | 遗传性肾病相关基因整体检测 | 必须具备 | | 27 | 遗传性糖尿病相关基因测序 | 必须具备 | | 28 | 原发性肾上腺功能不全相关基因检测 | 必须具备 | | 29 | 智力发育障碍与孤独症谙系障碍相关基因整体检测 | 必须具备 | | 30 | 脊肌萎缩症（SMA）SMN1基因大片段缺失突变检测(MLPA) | 必须具备 | | 31 | 流产胚胎组织微阵列比较基因杂交染色体分析(CMA-optima) | 必须具备 | | 32 | 遗传性肝病相关基因测序检测 | 必须具备 | | 33 | 男性不育Y染色体微缺失(AZF)检测 | 必须具备 | | 34 | 罕见地贫基因检测（三代测序） | 必须具备 | | 35 | 内分泌系统遗传病基因测序 | 必须具备 | | 36 | 高灵敏HBV DNA定量,实时PCR法(内标法) | 必须具备 | | 37 | 呼吸道多种病原体靶向测序 | 必须具备 | | 38 | 肺炎支原体(MP-DNA)定性,PCR法 | 必须具备 | | 39 | 柯萨奇病毒A16型(CA16-RNA)定性 | 必须具备 | | 40 | 肠道病毒71型(EV71-RNA)定性 | 必须具备 | | 41 | 丙型肝炎病毒(HCV-RNA)定量 | 必须具备 | | 42 | 百日咳杆菌核酸检测 | 必须具备 | | 43 | 腺病毒核酸检测 | 必须具备 | | 44 | 无创肠癌基因检测 | 必须具备 | | 45 | 人肺炎衣原体(CP-DNA)定性,PCR法 | 必须具备 | | 46 | 中枢神经系统多种病原体靶向测序-高通量测序法 | 必须具备 | | 47 | 呼吸道合胞病毒核酸检测 | 必须具备 | | 48 | 白血病中56融合基因筛查 | 必须具备 | | 49 | 结核杆菌(TB-DNA)定性 | 必须具备 | | 50 | BCR::ABL1(p210)融合基因定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 51 | MPN相关基因突变及融合检测（基础套餐） | 必须具备 | | 52 | AML相关基因突变及融合检测（中级套餐）（组合） | 必须具备 | | 53 | 梅毒螺旋体(TP-DNA)定性 | 必须具备 | | 54 | TEL-AML1融合基因与iAMP21扩增联合检测（骨髓，FISH） | 必须具备 | | 55 | MDS fish五项套餐 | 必须具备 | | 56 | 鼻病毒检测（套餐单项）,PCR法 | 必须具备 | | 57 | 高灵敏HCV RNA定量(Cobas 6800 System),实时PCR法(内标法) | 必须具备 | | 58 | 人博卡病毒核酸检测 | 必须具备 | | 59 | BCR::ABL1(p190)融合基因定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 60 | E2A(TCF3)基因重排检测(FISH) | 必须具备 | | 61 | MLL(11q23)基因重排检测(FISH) | 必须具备 | | 62 | PML::RARα融合基因bcr-1(L 型)定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 63 | WT1基因定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 64 | BCR-ABL1(p210)融合基因定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 65 | p53基因(17p13.1)缺失检测(FISH) | 必须具备 | | 66 | 血液肿瘤化疗药物基因多态性检测 | 必须具备 | | 67 | 多发性骨髓瘤FISH诊断套餐 | 必须具备 | | 68 | BCR::ABL1 激酶区(KD)突变检测 | 必须具备 | | 69 | CBFβ基因重排检测(FISH) | 必须具备 | | 70 | E2A/HLF融合基因检测（FISH） | 必须具备 | | 71 | 5q-(-5/del(5q),FISH) | 必须具备 | | 72 | AML常见基因突变检测Panel(4基因) | 必须具备 | | 73 | BCR/ABL1分型定量（初诊） | 必须具备 | | 74 | BCR::ABL1 分型定量（初诊） | 必须具备 | | 75 | BCR-ABL1(p190)融合基因定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 76 | BCR-ABL1激酶区(KD)突变检测 | 必须具备 | | 77 | HCV基因分型 | 必须具备 | | 78 | IGH 基因重排检测(血液，FISH) | 必须具备 | | 79 | MDS甲基化相关基因突变检测 | 必须具备 | | 80 | PML/RARA分型定量（初诊） | 必须具备 | | 81 | PML::RARA 分型定量（初诊） | 必须具备 | | 82 | PML-RARα融合基因bcr-1(L型)定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 83 | 多发性骨髓瘤FISH检测（FISH,骨髓） | 必须具备 | | 84 | AA相关基因突变检测 | 必须具备 | | 85 | ALL相关基因突变及融合检测（中级套餐）（组合） | 必须具备 | | 86 | AML1-ETO(RUNX1-RUNX1T1)定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 87 | AML相关基因测序检测 （中级套餐） | 必须具备 | | 88 | AML相关基因突变检测（基础） | 必须具备 | | 89 | B-CLL MRD检测（15CD） | 必须具备 | | 90 | BCR/ABL1融合基因检测(FISH) | 必须具备 | | 91 | E2A-PBX1融合基因定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 92 | EBV DNA定量,血浆,实时荧光定量PCR | 必须具备 | | 93 | FGFR1基因(8p11)重排检测(FISH) | 必须具备 | | 94 | JAK2基因重排检测(FISH) | 必须具备 | | 95 | MDS相关基因测序检测（中级套餐） | 必须具备 | | 96 | MetaCAP病原微生物核酸高通量测序,探针捕获高通量测序法 | 必须具备 | | 97 | MYD88基因L265P突变检测(ddPCR) | 必须具备 | | 98 | PDGFRa基因重排检测(FIP1L1/CHIC2/PDGFRa,FISH) | 必须具备 | | 99 | PDGFRβ基因重排检测(FISH) | 必须具备 | | 100 | RUNX1::RUNX1T1(AML1::ETO)定量检测(RQ-PCR) | 必须具备 | | 101 | 巯嘌呤类药物安全用药基因检测(NGS | 必须具备 | | 102 | 血液肿瘤NGS阳性位点后续检测 | 必须具备 | | 103 | TELAML1融合基因与iAMP21扩增联合检测,骨髓,FISH.pdf | 必须具备 | | 104 | T-ALL,LBL相关基因测序检测（中级套餐）.pdf | 必须具备 | | 105 | 人类白细胞抗原HLA-B27基因亚型检测 | 必须具备 | | 106 | 血液肿瘤TP53基因突变检测 | 必须具备 | | 107 | 肠道病毒通用型 | 必须具备 | | 108 | 结直肠癌/肺癌相关基因突变检测 (22基因，FFPE) | 必须具备 | | 109 | 肺癌相关基因突变检测(26基因，FFPE) | 必须具备 | | 110 | KRAS/NRAS/BRAF 基因突变检测（测序法, FFPE） | 必须具备 | | 111 | 甲状腺癌相关基因突变检测(19基因) | 必须具备 | | 112 | 子宫内膜癌相关基因测序检测中级套餐，FFPE | 必须具备 | | 113 | 卵巢癌相关基因测序检测（中级套餐，FFPE） | 必须具备 | | 114 | 胃肠间质瘤相关基因突变检测(GIST，11基因，FFPE) | 必须具备 | | 115 | 肠癌基因（血） | 必须具备 | | 116 | 肠癌基因（组织） | 必须具备 | | 117 | 黑色素瘤基因检测（血） | 必须具备 | | 118 | 黑色素瘤基因检测（组织） | 必须具备 | | 119 | 甲状腺基因（血） | 必须具备 | | 120 | 甲状腺基因（组织） | 必须具备 | | 121 | 实体肿瘤BRCA基因突变检测(FFPE) | 必须具备 | | 122 | 实体肿瘤精准诊疗Mini套餐（ctDNA) | 必须具备 | | 123 | 实体肿瘤精准诊疗基础套餐（FFPE） | 必须具备 | | 124 | 黑色素瘤精准诊疗Mini套餐（FFPE) | 必须具备 | | 125 | 黑色素瘤相关基因突变检测(13基因, FFPE) | 必须具备 | | 126 | 肠癌精准诊疗Mini套餐（ctDNA) | 必须具备 | | 127 | 肠癌精准诊疗Mini套餐（FFPE) | 必须具备 | | 128 | 胆管/肝癌精准诊疗Mini套餐（FFPE) | 必须具备 | | 129 | 肺癌精准诊疗Mini套餐（ctDNA) | 必须具备 | | 130 | 肺癌精准诊疗Mini套餐（FFPE) | 必须具备 | | 131 | 肺癌相关基因突变检测(26基因,ctDNA) | 必须具备 | | 132 | 肺癌相关基因突变检测(26基因,FFPE) | 必须具备 | |  | | | | **产前诊断中心检验项目** | | | | **序号** | **项目** | **项目需求程度** | | 1 | 二氢叶酸还原酶DHPR活性测定 | 必须具备 | | 2 | 尿喋呤谱分析 | 必须具备 | | 3 | 尿液有机酸分析 | 必须具备 | | 4 | 外周血染色体分析 | 必须具备 | | 5 | 弓形虫IgG抗体亲合力 | 必须具备 | | 6 | 巨细胞病毒IgG抗体亲合力 | 必须具备 | | 7 | 单纯疱疹病毒HSV I-IgG(定量) | 必须具备 | | 8 | 单纯疱疹病毒HSV II-IgG(定量) | 必须具备 | | 9 | 风疹病毒(RV-IgG)定量 | 必须具备 | | 10 | 风疹病毒(RV-IgM)定量 | 必须具备 | | 11 | 弓形体(TOX-IgG)定量 | 必须具备 | | 12 | 弓形体(TOX-IgM)定量 | 必须具备 | | 13 | 巨细胞病毒(CMV-IgG)定量 | 必须具备 | | 14 | 巨细胞病毒(CMV-IgM)定量 | 必须具备 | | 15 | 细小病毒B19-IgG定性 | 必须具备 | | 16 | 细小病毒B19-IgM定性 | 必须具备 | |  | | | | **检验科检验项目** | | | | **序号** | **项目** | **项目需求程度** | | 1 | 白细胞介素6/IL-6 | 必须具备 | | 2 | 结核斑点试验 | 必须具备 | | 3 | 全血微量元素铅(Pb) | 必须具备 | | 4 | 女肿瘤筛查11项 | 必须具备 | | 5 | 男肿瘤筛查13项 | 必须具备 | | 6 | 高血压五项(A1(37℃),A1(4℃),PRA,ALD,AngII) | 必须具备 | | 7 | 肝纤二项 | 必须具备 | | 8 | 血清抗谷氨酸脱羧酶抗体（GAD） | 必须具备 | | 9 | 17-羟基孕酮(17-OHP) | 必须具备 | | 10 | 血β2微球蛋白 | 必须具备 | | 11 | 脂肪酶（LIP） | 必须具备 | | 12 | 铜蓝蛋白(CER) | 必须具备 | | 13 | 骨代谢三项（OST、P1NP、B-CTx） | 必须具备 | | 14 | 雄烯二酮(AD),血清 | 必须具备 | | 15 | 硫酸去氢表雄酮(DHS) | 必须具备 | | 16 | 肥达氏试验和外斐氏试验 | 必须具备 | | 17 | 游离前列腺特异性抗原(FPSA),化学发光法 | 必须具备 | | 18 | 胃蛋白酶原组合 | 必须具备 | | 19 | 寄生虫抗体全套 | 必须具备 | | 20 | 儿茶酚胺,血浆 | 必须具备 | | 21 | (1-3)-β-D葡聚糖(丹娜G试验) | 必须具备 | | 22 | ANCA二项(免疫) | 必须具备 | | 23 | 丙戊酸(德巴金)(VAL) | 必须具备 | | 24 | 自身免疫性肝病抗体四项检测 | 必须具备 | | 25 | 尿香草扁桃酸(VMA) | 必须具备 | | 26 | β胶联降解产物(β-CTx) | 必须具备 | | 27 | 血液流变学(14项) | 必须具备 | | 28 | 降钙素(CT) | 必须具备 | | 29 | 尿游离皮质醇(LC-MS/MS) | 必须具备 | | 30 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG | 必须具备 | | 31 | 血清免疫固定电泳 | 必须具备 | | 32 | 免疫球蛋白G4（血） | 必须具备 | | 33 | 双氢睾酮（DHT） | 必须具备 | | 34 | 微小残留白血病检测(28CD,既往无完整免疫表型信息) | 必须具备 | | 35 | 他克莫司(普乐可复/FK506) | 必须具备 | | 36 | 24小时尿免疫球蛋白轻链定量 | 必须具备 | | 37 | 百日咳杆菌IgM抗体,ELISA法 | 必须具备 | | 38 | 血管性血友病因子(vWF:Ag) | 必须具备 | | 39 | 凝血因子VIII活性测定 | 必须具备 | | 40 | 24小时尿铜 | 必须具备 | | 41 | RhD放散型血型（DEL血型） | 必须具备 | | 42 | 谷氨酸脱酸酶抗体（GAD） | 必须具备 | | 43 | TH1/TH2相关细胞因子检测（IL-2、IL-4、IL6、IL-10、TNF-α、IFN-γ） | 必须具备 | | 44 | 环孢霉素A浓度(CSA) | 必须具备 | | 45 | 地高辛（DIG） | 必须具备 | | 46 | 骨源性碱性磷酸酶 | 必须具备 | | 47 | 外斐氏试验(Weill-Felix's Reaction) | 必须具备 | | 48 | 肥达氏试验(Widal Reaction ) | 必须具备 | | 49 | 异常凝血酶原（PIVKA-II） | 必须具备 | | 50 | 急慢性白血病/NHL/MDS全面CD系列检测(40 CD) | 必须具备 | | 51 | 血清蛋白电泳（毛细管电泳） | 必须具备 | | 52 | 封闭抗体(BA) | 必须具备 | | 53 | 骨髓细胞染色体核型分析 | 必须具备 | | 54 | 凝血因子IX活性测定 | 必须具备 | | 55 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM(HBcAb-IgM) | 必须具备 | | 56 | VIII因子抑制物定量测定 | 必须具备 | | 57 | 骨髓涂片 | 必须具备 | | 58 | 甲氨喋呤 | 必须具备 | | 59 | 凝血因子XI活性测定 | 必须具备 | | 60 | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽(PINP) | 必须具备 | | 61 | 食物特异性lgG检测14项（经典组合） | 必须具备 | | 62 | 外周血B淋巴细胞(CD3-CD19+) | 必须具备 | | 63 | 抗子宫内膜抗体(EmAb) | 必须具备 | | 64 | 血管内皮生长因子VEGF | 必须具备 | | 65 | 凝血酶-抗凝血酶Ⅲ复合物（TAT） | 必须具备 | | 66 | 血小板自身抗体 | 必须具备 | | 67 | 醛固酮(ALD) | 必须具备 | | 68 | EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA) | 必须具备 | | 69 | 脂蛋白相关磷脂酶A2(Lp-PLA2),速率法 | 必须具备 | | 70 | 凝血因子VII活性测定 | 必须具备 | | 71 | 红细胞CD55、CD59评估 | 必须具备 | | 72 | 抗精子抗体(AsAb) | 必须具备 | | 73 | 脑寄生虫全套(猪囊尾蚴,肺吸虫IgG,裂头蚴IgG,血吸虫IgG,弓形虫IgG) | 必须具备 | | 74 | 尿免疫固定电泳(UIF) | 必须具备 | | 75 | 骨钙素(OST) | 必须具备 | | 76 | 17-羟皮质类固醇(17-OH) | 必须具备 | | 77 | 17-酮类固醇(17-KS) | 必须具备 | | 78 | 卡马西平（CAR） | 必须具备 | | 79 | 血型单特异性抗体鉴定 | 必须具备 | | 80 | EB病毒壳抗原IgA抗体(EB-VCA-IgA) | 必须具备 | | 81 | β2糖蛋白1抗体(β2-GP1-Ab) | 必须具备 | | 82 | 浆细胞肿瘤相关CD系列检测(15CD) | 必须具备 | | 83 | 抗卵巢抗体(AoAb) | 必须具备 | | 84 | 粒细胞CD55、CD59评估 | 必须具备 | | 85 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(25CD) | 必须具备 | | 86 | 凝血因子II活性测定 | 必须具备 | | 87 | 生长激素(GH) | 必须具备 | | 88 | 血栓前四项(PIC、tPAI.C、TAT、TM) | 必须具备 | | 89 | 多发性骨髓瘤微小残留检测（15CD） | 必须具备 | | 90 | 抗HCG抗体(HCG-Ab) | 必须具备 | | 91 | 凝血因子X活性测定 | 必须具备 | | 92 | 万古霉素（VAN） | 必须具备 | | 93 | 抗凝血酶III(AT-III) | 必须具备 | | 94 | 白血病CD系列检测 (28 CD) | 必须具备 | | 95 | 脑脊液寡克隆区带电泳分 | 必须具备 | | 96 | 游离雌三醇 | 必须具备 | | 97 | 抗卵细胞透明带抗体(ZP) | 必须具备 | | 98 | 肾素浓度 | 必须具备 | | 99 | 苯巴比妥(鲁米那)(PHENO) | 必须具备 | | 100 | 日本血吸虫IgG, | 必须具备 | | 101 | 上呼吸道多种病原体靶向测序 | 必须具备 | | 102 | 猪囊尾蚴IgG抗体 | 必须具备 | | 103 | Rh血型其它抗原鉴定(C、c、E、e),微柱凝胶法 | 必须具备 | | 104 | 氨茶碱（THEO） | 必须具备 | | 105 | 包虫IgG抗体,ELISA | 必须具备 | | 106 | 肺吸虫IgG抗体,ELISA | 必须具备 | | 107 | 甘胆酸(CG),免疫比浊法 | 必须具备 | | 108 | 生长激素 | 必须具备 | | 109 | 特殊Diego血型抗原鉴定 | 必须具备 | | 110 | 特殊Kell血型抗原鉴定 | 必须具备 | | 111 | 脱氢表雄酮（DHEA） | 必须具备 | | 112 | T细胞克隆性评估 | 必须具备 | | 113 | 苯妥英钠. | 必须具备 | | 114 | 红细胞叶酸（Folate RBC） | 必须具备 | | 115 | 抗角蛋白抗体(AKA) | 必须具备 | | 116 | 狼疮样抗凝物质筛查（LA1+LA2） | 必须具备 | | 117 | 类风湿因子分型定量检测(RF-IgG,IgA,IgM),化学发光法 | 必须具备 | | 118 | 裂头蚴IgG抗体,ELISA | 必须具备 | | 119 | 淋巴瘤/淋系白血病相关CD系列检测(15CD,仅单条细针穿刺/小活检物适用) | 必须具备 | | 120 | 脑脊液IgG-寡克隆区带分析 | 必须具备 | | 121 | 糖链抗原（CA242）化学发光法 | 必须具备 | | 122 | 微小残留白血病检测(15CD,提供即往完整表型信息) | 必须具备 | | 123 | 血小板特异性抗体七项(PAKPLUS) | 必须具备 | | 124 | 血型抗体效价测定, 微柱凝胶法 | 必须具备 | | 125 | 乙型肝炎病毒核心抗体IgM(HBcAb-IgM),化学发光法 | 必须具备 | | 126 | 抑制素B | 必须具备 | |  |  |  | | **病理检测类项目** | | | | **序号** | **项目** | **项目需求程度** | | 1 | 丝裂霉素C实验（MMC）+彗星实验 | 必须具备 | | 2 | 微小残留白血病检测(15CD,提供即往完整表型信息) | 必须具备 | | 3 | 微小残留白血病检测(28CD,既往无完整免疫表型信息) | 必须具备 | | 4 | 血液肿瘤CALR基因突变检测 | 必须具备 | | 5 | 血液肿瘤CRLF2基因突变检测 | 必须具备 | | 6 | 血液肿瘤CSF3R基因突变检测 | 必须具备 | | 7 | 血液肿瘤JAK2基因突变检测 | 必须具备 | | 8 | 血液肿瘤MPL基因突变检测 | 必须具备 | | 9 | 血液肿瘤NGS阳性位点后续检测 | 必须具备 | | 10 | 血液肿瘤SF3B1基因突变检测 | 必须具备 | | 11 | 血液肿瘤TP53基因突变检测 | 必须具备 | | 12 | 常规肾脏病理检测（荧光+特染） | 必须具备 | | 13 | HER-2/neu基因扩增检测(FISH，组织) | 必须具备 | | 14 | 皮肤病理活检 | 必须具备 | | 15 | EBV原位杂交一项 | 必须具备 | | 16 | BCL2基因重排检测(FISH,组织) | 必须具备 | | 17 | BCL6基因重排检测(FISH,组织) | 必须具备 | | 18 | MYC基因重排检测(FISH，组织) | 必须具备 | | 19 | IgG4 | 必须具备 | | 20 | PD-L1(Roche，SP142)全自动免疫组化 | 必须具备 | | 21 | PD-L1(Roche，SP263)全自动免疫组化 | 必须具备 | | 22 | B细胞克隆性评估 | 必须具备 | | 23 | T细胞克隆性评估 | 必须具备 | | 24 | 疑难病理会诊 | 必须具备 | | 25 | 全自动免疫组化 | 必须具备 | | 26 | 特殊染色 | 必须具备 | | 27 | 免疫荧光 | 必须具备 | | 28 | 免疫电镜 | 必须具备 | | 29 | 肌肉活检全套餐（专科联盟） | 必须具备 | | 30 | 炎性肌病（专科联盟） | 必须具备 | | 31 | 神经肌肉电镜检查（专科联盟） | 必须具备 | | 32 | 骨髓组织活检检查与诊断 | 必须具备 | | 33 | 骨髓活检+特殊染色+免疫组化 | 必须具备 | | 34 | 肾脏全套电镜检查与诊断 | 必须具备 | | 35 | BRAF基因突变热点检测(测序法) | 必须具备 | | 36 | UGT1A1 \*28基因分型(片段分析) | 必须具备 | | 37 | 皮肤病理会诊 | 必须具备 | | 38 | 肾穿免疫组化 | 必须具备 | | 39 | 肾穿特染 | 必须具备 | |
|  | 2 | 二、项目要求  1、投标人实验室符合国家卫计委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求；保证按国家检测规范进行操作，并对标本的检测报告承担相应的责任；应具有能够覆盖目前采购人医生工作站检验及病理栏目中所有检验及病理项目的检测能力。  2、投标人的实验室须通过ISO15189认可并提供证书及认可学科清单复印件并加盖投标人公章。  3、投标人实验室有参加卫生部临床检验中心组织的室间质评并项目合格率≥95%，有完整的培训体系。检验结果差错比：≤万分之一。检验结果与诊断报告相符程度（不可前后矛盾）≥99.5%  4、投标人实验室可提供采购人医务人员到投标人实验室进修的机会及ISO15189知识培训工作，费用包含在投标报价中。可协助设计、制作相关医学检验宣传资料。能够协助采购人的建设和发展。  5、投标人应按采购人指定的方法进行检测，方法不一致的需与采购人协定。  6、本项目要求投标人常规开展的检验项目不少于2000项，提供《项目总汇》备查，具体检测项目由采购人与投标人协商决定。  ▲7、投标人需同时具备以下质量体系考核证明：（以下证书均需提供复印件加盖公章。）  （1）二级病原微生物实验室备案通知书  （2）临床基因扩增检验实验室验收合格证  8、投标人检验实验室需拥有专业的检验技术人员，可提供专业的医学检验服务；病理实验室拥有专业的注册病理医师以及病理技术人员团队以提供权威专业的病理诊断服务；  9、投标人病理实验室拥有完善的病理技术平台，包括细胞病理、组织病理、分子病理、远程病理等；投标人拥有丰富远程病理诊断服务经验和良好运营能力；可提供良好的临床病理学术沟通平台，协助解决病理疑难病例。  10、投标人保证按国家病理诊断规范进行操作，按照规范流程进行标本保存、运输与检查诊断，并对标本的病理报告承担相应的责任；  11、实现病理检查项目结果网上传输，拥有完善的病理信息系统，采购人通过专用的账号密码可实现外送病理项目的报告查询；  12、分子病理项目必须对送检蜡块标本进行HE染色，用于辅助分子检测结果；  13、二代测序高通量基因检测项目需要有高通量HPC大型服务器，并配备专门的生物信息学分析人员。  14、肾脏组织免疫荧光、光镜检查病理诊断及电镜检查病理诊断项目报告需在标本到达投标人实验室后2天内出具；中标人对其出具的病理诊断报告结果负责并对其内容进行解释；  15、肾穿技术层面要求：穿刺针在16号或以上的光镜标本，除常规连续切片外，能进行3层面连续切片，可最大限度观察到穿刺出来的每一个肾小球；  ▲16、重点项目技术参数：外周血染色体分析  （1）显带与条带数 包含G显带：包含400条带，以及同等价格550条带数，可提供N显带或C显带服务；  （2）外周血染色体核型分析数据标准：在2020版ISCN基础上，部分参照最新2024版本ISCN  （3）原始数据可提供文件类型：全部核型图  （4）多平台验证避免假阴性阳性措施：多平台验证，如多色荧光原位杂交（M-FISH），全基因组光学图谱技术（OGM技术），其它如染色体微阵列技术和低深度全基因组测序技术  （5）报告周期： 常规7天 |
|  | 3 | 三、服务要求  ★1、有能力提供物流服务（费用包含在投标报价中），一般应每天不少于一次来院收取标本，即周一至周日到医院收取标本至少一次，特殊节假日与采购人沟通后可暂停收取标本，并出具样本收取时限承诺书。遇特殊标本可机动收取。应提供部分特殊检查项目需要的采样器、知情同意书、专用的患者资料登记申请单等。  2、可提供互联网检验报告查询功能，可配合支持信息系统对接，并承担系统对接产生的费用。  3、中标人保证按国家检验规范进行检验操作，并对标本的检验结果承担相应的责任。  4、报告的延误送达：服务期限内≤1/1000；中标人明确各检验项目出报告时限，并提交报告出具时限承诺书。  5、不允许检测标本丢失、运送错误。  6、由于标本检测延误、报告送达延误、检测准确度发生差错等所造成的医疗事故或投诉的误差，由中标人完全负责相关诉讼或投诉所产生的费用与法律责任。  7.中标人必须接受采购人的各项监督和检查，对采购人提出的合理意见必须及时作出有效响应及整改；对采购人关于检验报告等疑问，需在4小时内响应。  8、中标人必须无条件配合采购人有关三甲复审及三级公立医院绩效考核方面的内容，不限于数据获取等。  ▲9、中标人外送涉及的检验项目所使用的仪器、试剂、耗材均需有相应的注册证及资格。**（提供承诺函并加盖投标人公章）**  10、中标人按要求保存检验数据20年，可供采购人随时查阅，按季度反馈检验数据至采购人。  11、采购人接受上级行政部门检查的，中标人需在2小时内协助提供材料，因未能及时提供材料造成采购人检查不通过的，予以一定的经济赔偿。  12、有为采购人保密的义务，不得泄露委托检验的项目、内容及结果。  13、检测样本及检测数据的所有权及使用权归采购人所有，未经许可不得挪作它用。  14、能够按照采购人的要求妥善保存及销毁检验后的样本。  15、保证检验结果的公正性，不受任何外界的干扰。  16、投标人检验结果能与全省三级医院结果互认。  17、有能力独立进行采购人所需合作项目的检测，并提供相应的项目汇总手册查证。  18、有专人负责采购人业务、质量、技术及培训工作。  19、可随时接受并妥善安排采购人查阅项目检测及质量控制等情况。  20、对样本运输的要求：  （1）临床科室采集样本后，由中标人派专人到指定时间和地点接收并保证物流运输。  （2）运送条件（专车、专线运送）：专线运送且运送温度需达标。  （3）一般样本24小时内送达中标人。特殊项目如RNA检测等按采购人要求时间送达中标人，具体按项目协商。  （4）样本前处理视检测项目要求与采购人具体商定。  ▲（5）样本运输要求直立、冷藏、封闭，符合国家相关标准及生物安全要求，确保运输过程的样本质量和环境安全。对于需冷冻或其它特殊要求的样本视具体项目与采购人具体商定。  ▲（6）投标人接收样本后不合格标本率应不大于千分之一。**（提供承诺函并加盖投标人公章）**  21、对于样本周转时间的要求：样本周转时间起点为投标人接收样本，终点为采购人收到检验数据或报告。应定期提供委托检验项目的样本周转时间分析，对于采购人提出的要求及时反馈并更正。  22、投标人具备病理样本保存以及临床数据整合服务能力，可协助医院实现临床病理数据整合与结构化、相关数据统计与分析。  23、投标人具备相关临床和病理医师在线学术交流平台，涵盖完善的病理亚专科，可为病理科与临床提供良好的交流与学习机会。  24、采购人和中标人合作期间，经上级行政部门认定，如中标人提供检查检验服务方面存在违法违规行为（包括但不限于报告不真实、篡改委托项目、变相更改收费项目等），采购人有权暂停结算当期服务费用，中标人应按照当期服务费用20%的标准向采购人支付违约金；如因上级行政部门认定违法违规事项造成采购人经济损失的，中标人还应承担采购人全部损失，且采购人有权直接在当期服务费用中直接扣减违约金和损失。 |
| 说明 | 打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。  打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。 | |

**第三章 投标人须知**

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其投标无效或被拒绝。

请注意：供应商需在投标文件截止时间前，将加密投标文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致投标无效。

**一、名词解释**

1.采购代理机构：本项目是指广东志正招标有限公司中山分公司，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布招标文件，对招标文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任评标委员会成员。

2.采购人：本项目是指中山市博爱医院，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.投标人：是指在云平台项目采购系统完成本项目投标登记并提交电子投标文件的供应商。

4.“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标供应商或者推荐中标候选人的临时组织。

5.“中标供应商”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，经采购人按照规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定的或评标委员会受采购人委托直接确认的投标人。

6.招标文件：是指包括招标公告和招标文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子投标文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子投标文件时，同时生成的同一版本的备用投标文件。（投标客户端制作投标文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立的电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

**二、须知前附表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 序号 | 条款名称 | 内容及要求 |
| 1 | 采购包情况 | 本项目共1个采购包 |
| 2 | 开标方式 | 远程电子开标 |
| 3 | 评标方式 | 现场电子评标 （供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果） |
| 4 | 评标办法 | 采购包1：综合评分法 |
| 5 | 报价形式 | 采购包1：折扣率 |
| 6 | 报价要求 | 采购包1：0% - 28% |
| 7 | 现场踏勘 | 否 |
| 8 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1：保证金人民币：0.00元整。  开户单位： 无  开户账号： 无  开户银行： 无  支票提交方式： 无  汇票、本票提交方式： 无  投标保证金有效期∶与投标有效期一致。  投标保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理投标（响应）担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳投标保证金。 |
| 10 | 投标文件要求 | **一、电子投标文件（必须提供）：**  （1）加密的电子投标文件 1 份（需在递交投标文件截止时间前成功上传至云平台项目采购系统）。  （2）非加密电子版文件 U 盘(或光盘)0份，加密的电子投标文件与非加密的电子投标文件必须完全一致。  **非加密电子版投标文件使用情形:** 当无法使用 CA 证书在云平台项目采购系统进行电子投标文件开标解密时，供应商须在代理机构指引下启用非加密电子版投标文件。  **二、纸质投标文件（代理机构自行选择）：**（3）纸质投标文件正本0份，纸质投标文件副本0份。纸质投标文件应与电子投标文件一致（递交的纸质文件需密封完好，注明“正本”和“副本”字样，正本和副本分别封装。如果正本与副本不符，应以正本为准。）。**纸质投标文件使用情形：**当项目采购系统出现故障，无法使用电子投标文件评标时，代理机构可根据云平台发布的通知指引，根据实际情况使用纸质投标文件评标。 在电子投标文件能正常使用的情况下，不得因供应商未提交纸质投标文件而认定供应商投标无效。 |
| 11 | 中标候选供应商推荐家数 | 采购包1：3家 |
| 12 | 中标供应商数量 | 采购包1：1家 |
| 13 | 有效供应商家数 | 采购包1：3家  此人数约定了开标与评标过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开标、不得评标或直接废标。 |
| 14 | 项目兼投兼中（兼投不兼中）规则 | 无：- |
| 15 | 中标供应商确定方式 | 采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。 |
| 16 | 代理服务费 | 收取。  采购机构代理服务收费标准：(1)本项目以预算金额为基准价，按下列规定按差额定率累进法计算标准的80%收取: 1.中标金额（100万元或以下），招标收费费率1.5%； 2.中标金额（100万元（不含）-500万元（含）），招标收费费率0.8%； 3.中标金额（500万元（不含）-1000万元（含）），招标收费费率0.45%；4.中标金额（1000万元（不含）-5000万元（含）），招标收费费率0.25%； (2)代理服务费的货币为人民币； (3)代理服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票的形式支付； (4)代理服务费支付时间：代理服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳代理服务费，采购代理机构/采购人保留追究其法律责任的权利； (5)代理服务费不在报价中单列。 |
| 17 | 代理服务费收取方式 | 向中标/成交供应商收取 |
| 18 | 其他 | 关于中山市政府采购支持中小微企业质押融资优惠政策，1.根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下： 银行名称 部门名称 联系人 联系电话 农业发展银行中山市分行 客户部 孙博 13824726333 信贷与风险管理部 徐健兴 13702797626 工商银行中山分行 普惠金融事业部 杨培鹏 15900085352 普惠金融事业部 陈韵诗 18928106880 农业银行中山分行 乡村振兴普惠部/普惠金融事业部 罗红艳 0760-22644680 中国银行中山分行 普惠金融事业部 朱博玮 0760-88116725 风险内控部 庞宇宁 0760-88116076 建设银行中山市分行 公司业务部 吴灵杰 13143108376 交通银行中山分行 普惠部 杨小勇 13424595554 中山农村商业银行 普惠金融部 杜保森 13528137939/0760-88884181 邮储银行中山市分行 普惠金融事业部 梁根元 15876006469 广发银行中山分行 交易银行部 庄焕杰 0760-88862577 平安银行中山分行 公司管理部 刘涛 15902062164 跨境业务部 张蕾 13802664960 政府业务一部 樊林 13631131569 中信银行中山分行 公司银行部（普惠金融部） 陈廷忠 15113386853 民生银行中山分行 小微金融部/普惠金融部 陈毅聪 0760-88799160 光大银行中山分行 公司金融部 邓敏 0760-88858067 招商银行中山分行 风险管理部 钟娟 0760-89981875 公司金融事业部 梁倩 0760-89981269 东莞银行中山分行 业务部 郑康辉 0760-86939959 广州银行中山分行 公司金融部 卢盈伶 0760-88776952 普惠业务部 王淼龙 13528240121 渤海银行中山分行 公司金融部 张砚珺 0760-87911816 公司金融部 蒋华玲 0760-87911803 华润银行中山分行 公司金融部 刘永智 0760-87500626 风险管理部 罗凯欣 0760-87500513 浦发银行中山分行 公司业务部 甘芷珺 13415312386 华兴银行中山分行 公司银行部 梁卫明 0760-88520074 公司银行部 邓松华 0760-88520072 大华银行（中国）有限公司中山分行 科技与营运部 黎骏业 0760-87707696 创兴银行中山支行 公司业务部 温世冠 13435737447 公司业务部 吕瑒 13928153346 2.中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com ）和广东省中小微企业信用信息和融资对接平台（网址：https://finance.gzebsc.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。 3.采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com ）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。 4.中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。 5.财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。 |
| 19 | 开标解密时长 | 具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准  说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准 |
| 20 | 专门面向中小企业采购 | 采购包1：非专门面向中小企业 |

**三、说明**

**1.总则**

采购人、采购代理机构及投标人进行的本次采购活动适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

投标人应仔细阅读本项目招标公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

**2.适用范围**

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

**3.进口产品**

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

**4.投标的费用**

不论投标结果如何，投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

**5.以联合体形式投标的，应符合以下规定：**

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2 联合体各方之间应签订共同投标协议书并在投标文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目（采购包）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（采购包）投标，若违反规定则其参与的所有投标将视为无效投标。

5.3 联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目投标，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与共同投标协议书签署方一致。对于需交投标保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

**6.关联企业投标说明**

6.1 对于不接受联合体投标的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则其投标将被拒绝。

6.2 对于接受联合体投标的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

**7.关于中小微企业投标**

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。 中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号) 。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

**8.纪律与保密事项**

8.1投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

8.2在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

8.3在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

8.4获得本招标文件者，须履行本项目下保密义务，不得将因本次项目获得的信息向第三人外传，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途。

8.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**9.语言文字以及度量衡单位**

9.1除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非招标文件的技术规格中另有规定，投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

**10. 现场踏勘（如有）**

10.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

10.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，只是为了使投标人能够利用招标人现有的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

**四、招标文件的澄清和修改**

1.采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，代理机构顺延提交投标文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有招标文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子招标文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子招标文件制作投标文件。

4.投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

**五、投标要求**

**1.投标登记**

投标人应从广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目投标登记并在线获取招标文件（未按上述方式获取招标文件的供应商，其投标资格将被视为无效）。

**2.投标文件的制作**

2.1投标文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由投标人承担。由于本项目采用电子化投标，请充分考虑设备、网络环境、人员对系统熟悉度等因素，合理安排投标文件制作、提交时间，建议至少提前一天完成制作、提交工作。

2.2投标人应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密投标文件，成功加密后将生成指定格式的电子投标文件和电子备用投标文件。所有投标文件不能进行压缩处理。关于电子投标报价（如有报价）说明如下：

(1)投标人应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

(2)投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 如有对多个采购包投标的，要对每个采购包独立制作电子投标文件。

2.4投标人不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6招标文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

2.7投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在招标文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8投标文件以及投标人与采购人、代理机构就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

2.9投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

**3.投标文件的提交**

3.1在投标文件提交截止时间前，投标人须将电子投标文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得投标回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，投标截止时间结束后，系统将不允许投标人上传投标文件，已上传投标文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交投标文件，按无效投标处理：

（1）至提交投标文件截止时，投标文件未完整上传的。

（2）投标文件未按投标格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）投标文件损坏或格式不正确的。

**4.投标文件的修改、撤回与撤销**

4.1在提交投标文件截止时间前，投标人可以修改或撤回未解密的电子投标文件，并于提交投标文件截止时间前将修改后重新生成的电子投标文件上传至系统，到达投标文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。

**5.投标文件的解密**

到达开标时间后，投标人需携带并使用制作该投标文件的同一数字证书参加开标解密，投标人须在采购代理机构规定的时间内完成投标文件解密，投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密投标文件，将作无效投标处理。

**6.投标保证金**

6.1投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件时，应按投标人须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，投标保证金从投标人基本账户递交，由广东志正招标有限公司中山分公司代收。具体操作要求详见广东志正招标有限公司中山分公司有关指引，递交事宜请自行咨询广东志正招标有限公司中山分公司；请各投标人在投标文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至广东志正招标有限公司中山分公司，到账情况以开标时广东志正招标有限公司中山分公司查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的投标担保函、投标保证保险函等形式提交投标保证金的，投标担保函或投标保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与投标文件一同递交。

投标人可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2投标保证金的退还：

（1）投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

（3）中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

备注：但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

（3）中标后，无正当理由放弃中标资格；

（4）中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

（5）法律法规和招标文件规定的其他情形。

**7.投标有效期**

7.1投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2出现特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有投标人。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人可以拒绝延长有效期，但其投标将会被视为无效，拒绝延长有效期的投标人有权收回其投标保证金（如有）。采用投标保函方式替代保证金的，投标有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示投标人重新开函，未获得有效保函的投标人其投标将会被视为无效。

**8.样品（演示）**

8.1招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

8.2投标截止时间前，投标人应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3采购结果公告发布后，中标供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未中标供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

**9.除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：**

9.1投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

9.2不符合招标文件中规定的资格要求；

9.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

9.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

9.5有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

**六、开标、评标和定标**

**1.开标**

1.1 开标程序

招标工作人员按招标公告规定的时间进行开标，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布投标人名称、解密情况，投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）。开标分为现场电子开标和远程电子开标两种。

采用现场电子开标的：投标人的法定代表人或其委托代理人应当按照本招标公告载明的时间和地点前往参加开标，并携带编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子投标文件的U盘前往开标现场。

采用远程电子开标的：投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标。在投标截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开标时，投标人应当使用编制本项目（采购包）电子投标文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子投标文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。投标人未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密投标文件，将作无效投标处理。（采用远程电子开标的，各投标人在参加开标以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开标过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子投标文件通道。系统将对上传的备用电子投标文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效投标。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子投标文件的上传，投标将被拒绝，作无效投标处理。

1.2开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3 投标截止时间后，投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得开标。同时，本次采购活动结束。

1.4开标时出现下列情况的，视为投标无效处理：

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因投标人自身原因，未在规定时间内完成电子投标文件解密的；

（3）如需使用备用电子投标文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子投标文件或提供的备用电子投标文件与加密的电子投标文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的）。

**2.评审（详见第四章）**

**3.定标**

3.1中标公告：

中标供应商确定之日起2个工作日内， 采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)上以公告的形式发布中标结果，中标公告的公告期限为 1 个工作日。中标公告同时作为采购代理机构通知除中标供应商外的其他投标人没有中标的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2中标通知书：

中标通知书在发布中标公告时，在云平台同步发送至中标供应商。中标供应商可在云平台自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商不得放弃中标。中标供应商放弃中标的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3终止公告：

项目废标后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

**七、询问、质疑与投诉**

**1.询问**

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

**2.质疑**

2.1供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

(1)对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2)对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

(1)质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

(2)质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(3)认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；

(4)提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：李小姐

电话：0760-88808187、88811601

传真：/

邮箱：tenderzs@163.com

地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼22室

邮编：528400

**3.投诉**

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：中山市财政局政府采购监管科

地 址：广东省中山市兴中道63号101室

电 话：0760-88266155、88266299

邮 编：528400

传 真：0760-88266215

**八、合同签订和履行**

**1.合同签订**

1.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。超过30天尚未完成政府采购合同签订的政府采购项目，采购人应当登录广东省政府采购网，填报未能依法签订政府采购合同的具体原因、整改措施和预计签订合同时间等信息。

1.2采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

**2.合同的履行**

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

**第四章 评标**

**一、评标要求**

**1.评标方法**

采购包1(中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）)：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

**2.评标原则**

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和投标文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格投标人不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

**3.评标委员会**

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东志正招标有限公司中山分公司统一对外发布。

（2）对广东志正招标有限公司中山分公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

**4.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效；**

4.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同投标人的投标文件相互混装；

4.6不同投标人的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7投标人上传的电子投标文件使用该项目其他投标人的数字证书加密的或加盖该项目的其他投标人的电子印章的。

说明：在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

**5.投标无效的情形**

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

**6.定标**

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

**7.价格修正**

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

（5）若投标客户端上传的电子报价数据与电子投标文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

**二.政府采购政策落实**

**1.节能、环保要求**

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

**2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除**

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

**3.价格扣除相关要求**

采购包1（中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年））：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| 1 | 小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位 | 服务由小微企业承接 | 10% | 服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员时，给予价格扣除C1，即：评标价=投标报价×（1-C1）;监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。 |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 | | | | |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的投标人应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

**三、评审程序**

**1.资格性审查和符合性审查**

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标人按无效投标处理。

对各投标人进行资格审查和符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评标委员会组长或采购人代表将集体意见及时告知投标当事人。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格投标人不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

采购包1（中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资格审查内容 | |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。 |
| 2 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关（如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。）或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年财务报告（或2024年01月至今任意一个月份财务报表）关键页或由基本开户银行出具的资信证明或政府采购专业担保机构出具的投标担保函或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。） 。若供应商同时提供资格信用承诺函和证明材料的，资格审查时以证明材料为准。 |
| 4 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函（格式自拟，承诺内容包括但不限于：“我方具有履行本项目合同所必需的设备及专业技术能力”）或提供《设备和专业技术能力情况表》（格式自拟，需同时提供设备和专业技术能力（人员）两类信息）。 |
| 5 | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参照投标函相关承诺格式内容或提供《政府采购供应商资格信用承诺函》（格式详见公告附件）。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定） |
| 6 | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以资格审查人员于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |
| 7 | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标函相关承诺要求内容。 |
| 8 | 资质要求 | 供应商须具备卫生部门核发且在有效期内的《医疗机构执业许可证》（提供《医疗机构执业许可证》复印件）。 |
| 9 | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 本项目不属于专门面向中小企业采购的项目 |

表二符合性审查表：

采购包1（中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年））：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| 1 | 投标有效期 | 符合招标文件要求的投标有效期 |
| 2 | 按招标文件规定填写并按要求签署、盖章 | 投标文件按照招标文件规定填写并按要求签署、盖章，包括：①投标函②开标一览表③分项报价表④法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |
| 3 | 投标报价 | 投标折扣率不高于28％，且无重大不合理 |
| 4 | 实质性条款响应情况 | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |
| 5 | 其他投标无效的情况 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |

**2.投标文件澄清**

2.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求投标人针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开标环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

投标人需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因投标人联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

2.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

**3.详细评审**

采购包1(中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | | 评审标准 | |
| 分值构成 | | 商务部分37.0分  技术部分53.0分  报价得分10.0分 | |
| 技术部分 | | 技术条款响应程度 (5.0分) | 根据投标文件对“第二章 采购需求”中“技术标准与要求”的一般技术条款（非“★”、非“▲”号条款）响应程度进行评审（每条条款最小一级序号均以一项计算）：本项目一般技术条款共43条，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的参数数量/一般技术条款参数总数量\*5=非“★”、非“▲”号条款参数得分（按四舍五入保留两位）。注：以“技术和服务要求响应表”及应招标文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |
| 重要技术条款响应程度 (15.0分) | 根据投标文件对“第二章 采购需求”中“技术标准与要求”的重要技术条款（“▲”号条款）响应程度进行评审（每条条款最小一级序号均以一项计算）：本项目重要技术条款共6条，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的参数数量/重要技术条款参数总数量\*15=重要技术条款参数得分（按四舍五入保留两位）。 注：以“技术和服务要求响应表”及应招标文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |
| 系统对接方案 (2.0分) | 可提供完善的信息系统对接，使医院可以快速获取外送检验及病理项目报告结果并与医院的LIS系统或病理系统融为一体的，得2分；未能提供相关方案的不得分。 |
| 增值服务方案 (5.0分) | 根据各投标人提供的增值服务方案（协助采购人实验室进行流程优化、质量提升、技术能力提升、学科带动等）进行评审： （1）增值服务方案详细、科学、合理，可操作性高的，得5分； （2）增值服务方案较详细、科学、合理，可操作性较高的，得4分； （3）增值服务方案一般，可操作性低的，得2分； （4）无提供增值服务方案不得分。 |
| 拟投入设备性能 (6.0分) | 投标人拟投入本项目检测平台设备配置齐全，充分满足检测项目以及增加项目的潜在需要： （1）提供20种或以上检测平台设备，得6分； （2）提供10-19种检测平台设备，得4分； （3）提供10(不含)种以下检测平台设备，得2分。 注：需提供以上检测平台设备列表和实物图片及购置发票（或租赁合同）复印件，不符合或不提供不得分。 |
| 运输服务方案 (5.0分) | 根据各投标人提供的物流运输方案及冷链情况（需提供相关方案的介绍说明, 提供运输专用容器实物图片、提供全程电子监控系统的截图及介绍）进行评审： （1）样本运输安全，样本运输冷链完整，全程直立、冷藏、封闭好的得5分； （2）样本运输较安全，样本运输冷链较完整，全程直立、冷藏、封闭较好的得4分； （3）样本运输不太安全，样本运输冷链不太完整, 全程直立、冷藏、封闭不太好的得2分； （4）无提供或资料不全的不得分。 |
| 检验服务方案 (10.0分) | 根据各投标人提供的检验服务方案（包括实验室检验方案、质量控制方案、应急方案、管理制度的可操作性、科学性等情况）进行评审： （1）检验服务方案详细、科学、合理，可操作性高的，得10分； （2）检验服务方案较详细、科学、合理，可操作性较高的，得7分； （3）检验服务方案一般, 可操作性不太高的，得4分； （4）无提供检验服务方案不得分。 |
| 售后服务 (5.0分) | 根据各报价人提供的售后服务方案进行评审： （1）售后服务方案详细、科学、合理，可操作性高的，得5分； （2）售后服务方案较详细、科学、合理，可操作性较高的，得4分； （3）售后服务方案一般，可操作性不太高的，得2分； （4）无提供售后服务方案不得分。 |
| 商务部分 | | 商务条款响应程度 (4.0分) | 一般商务条款（非“★”、非“▲”号条款）共16项，评审分数按以下公式进行计算：优于或完全响应的条款数量/一般商务条款总数量\*4=商务条款参数得分（按四舍五入保留两位）。 注：以“商务条件响应表”及应招标文件要求提供的相关证明材料作为评审依据。 |
| 同类业绩 (6.0分) | 投标人2021年以来（以签订合同时间为准）承接的同类项目（医疗机构检验委托服务类）业绩：每份业绩得0.5分，最高得6分。 注：投标文件中需提供合同或委托协议复印件并加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 人员情况 (10.0分) | 根据投标人为本项目拟投入的技术服务人员情况进行评审： （1）注册高级病理诊断医师5名及以上得3分，中级病理诊断医师10名及以上得2分，满分5分。 （2）高级检验技师5名及以上得3分，中级检验技师15名以上得2分,满分5分。 注：（1）同一人多个证书不重复得分。 （2）投标文件中需提供上述人员的证书复印件（加盖公章）。 （3）关于人员用工形式的证明（投标人满足以下任意一项即可，未按要求提供的不得分）： a）提供投标人为其购买的投标文件提交截止时间为止近一年内任意1个月的社保证明复印件（代缴个税税单或参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等证明均可）； b）如果投标人成立时间或该人员入职不足1个月，则提供人员入职证明或用工证明资料； c）如果投标人上述人员为其他用工形式，则供应商需提供该人员用工关系的证明资料且人员用工关系证明中须列明该人员的用工期限，用工期限应涵盖本项目服务时间； d）提供投入相应人员的承诺函并加盖公章。（承诺函格式自行编制，承诺函内容包括但不限于以下内容：若我单位中标，我司保证按招标文件要求投入本项目的人员，否则视为我单位放弃中标资格）。 |
| 综合实力① (6.0分) | 投标人实验室通过中国合格评定国家委员会ISO15189认可，以通过ISO15189认可项目数量进行评分： （1）认可项目数量等于或超过300项，得6分； （2）认可项目数量为200-299项，得3分； （3）认可项目数量为100-199项，得1分； （4）认可项目数量不足100项不得分。 （投标文件需提供证书及认可项目清单（清单含项目总数）复印件并加盖公章） |
| 综合实力② (11.0分) | 1、2021年以来，投标人具有国家卫计委/卫健委临床检验中心颁发的各类基因检测项目室间质评合格证书，根据证书合格项目数量与本项目清单（基因检测类）的占比进行评审：室间质评证书合格项目数量占比本项目清单（基因检测类）数量的比例，每1%得0.05分（不足1%按照1%计算，室间质评证书合格项目数量不重复计算），满分不超过5分。 2、2021年以来，投标人具有全国和省级病理质控中心颁发的病理检测项目室间质评合格证书，根据证书合格项目数量与本项目清单（病理检测类）的占比进行评审：室间质评证书合格项目数量占比本项目清单（病理检测类）数量的比例，每1%得0.06分（不足1%按照1%计算，室间质评证书合格项目数量不重复计算），满分不超过6分。 （投标文件需提供证书复印件，投标人对自身清单证书项目得分情况计算表格（格式自拟）等证明文件复印件并加盖公章，未按要求提供或不提供不得分） |
| 投标报价 | | 投标报价得分 (10.0分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值（注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。）最低报价不是中标的唯一依据。【注：满足招标文件要求且“XXXX”报价最低的为评标基准价。如：投标报价XXXX 20%为报价最低，评标基准价为20%，得满分 】。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

**4.汇总、排序**

采购包1：

评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，由评委会采取随机抽取的方式确定。排名第一的投标供应商为第一中标候选人，排名第二的投标供应商为第二中标候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。

**5.中标价的确定**

除了按第四章第一点第7条修正并经投标人确认的投标报价作为中标价外，中标价以开标时公开唱标价为准。

**6.其他无效投标的情形：**

(1)评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的。

(2)投标文件提供虚假材料的。

(3)投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

(4)投标人对采购人、采购代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6)法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**第五章 合同文本**

**广东省政府采购**

**合　同　书**

采购计划编号：

项目编号：

项目名称：

甲方：中山市博爱医院

乙方：

根据中山市博爱医院外送检验委托服务项目采购项目的招标结果，中山市博爱医院（以下简称甲方）与 （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

一、合同总价

项目预算总价(含税)上限为人民币（大写）：柒佰陆拾万元整（小写：¥7600000.00元） ，该合同总金额是完成该项目发生的所有含税费用。

二、合同期限

（一）本项目的服务期两年，合同一年一签，本合同签订的服务期为 年 月日至 年 月 日 。本合同结束前按照考核要求进行考核，

考核合格续签第二年，合同期不超两年。

（二）累计支付金额累计达到合同上限柒佰陆拾万元整（小写：¥7600000.00元） 。

（三）本合同实行双终止原则，即当出现上述两种情况其中一种时，则视为合同条款全部履行结束且终止。

三、服务内容及收费标准

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 收费标准 |
| 1 | 按《中山市博爱检验项目明细表》内容 | 按收费标准的应付费用\*中标折扣 |
| 2 | .... | .... |
| 3 | .... | .... |
| .... | .... | .... |

中标折扣率为：

备注：收费标准的应付费用是指按照《中山市基本医疗服务价格目录（2024年版》 （如该文件有更新，以新版为准） 规定的单价为准。

四、服务需求

（一）项目要求

1、应具有能够覆盖目前我院医生工作站检验栏目中所有检验项目的检验能力。

2、乙方的实验室须通过ISO15189认可并提供证书及认可学科清单复印件并加盖乙方公章。

3、乙方实验室有参加卫生部临床检验中心组织的室间质评并项目合格率≥95%，有完整的培训体系。

检验结果差错比：≤万分之一。

检验结果与诊断报告相符程度（不可前后矛盾）≥99.5%

4、乙方实验室可提供甲方医务人员到乙方实验室免费进修的机会及ISO15189知识培训工作。可协助设计、制作相关医学检验宣传资料。 能够协助医院的建设和发展。

5、乙方应按甲方指定的方法进行检测，方法不一致的需与甲方协定。

6、本项目要求乙方常规开展的检验项目不少于2000项，提供《项目总汇》备查，具体检测项目由甲方与乙方协商决定。

7、乙方需同时具备以下质量体系考核证明：（以下证书均需提供复印件加盖公章。）

（1）二级病原微生物实验室备案通知书

（2）临床基因扩增检验实验室验收合格证

（二）服务要求

1、有能力提供免费的物流服务，一般应每天不少于一次来院收取标本，即周一至周日到医院收取标本至少一次，特殊节假日与甲方沟通后 可暂停收取标本，并出具样本收取时限承诺书。

2、可提供互联网检验报告查询功能，可配合支持信息系统对接，并承担系统对接产生的费用。

3、乙方保证按国家检验规范进行检验操作，并对标本的检验结果承担相应的责任。

4、报告的延误送达：服务期限内≤1/1000；乙方明确各检验项目出报告时限，并提交报告出具时限承诺书。

5、不允许检测标本丢失、运送错误。

6、由于标本检测延误、报告送达延误、检测准确度发生差错等所造成的医疗事故或投诉的误差，由乙方完全负责相关诉讼或投诉所产生的

费用与法律责任。

7、乙方必须接受甲方的各项监督和检查，对甲方提出的合理意见必须及时作出有效响应及整改；对甲方关于检验报告等疑问，需在4小时内 响应。

8、乙方必须无条件配合甲方有关三甲复审及三级公立医院绩效考核方面的内容， 不限于数据获取等。

9、乙方外送涉及的检验项目所使用的仪器、试剂、耗材均需有相应的注册证及资格。

10、乙方按要求保存检验数据 20 年，按季度反馈检验数据至甲方。

11、 甲方接受上级行政部门检查的，乙方需在2 小时内协助提供材料，因未能及时提供材料造成甲方检查不通过的，予以一定的经济赔偿。

12、有为甲方保密的义务，不得泄露委托检验的项目、内容及结果。

13、检测样本及检测数据的所有权及使用权归甲方所有，未经许可不得挪作它用。

14、能够按照甲方的要求妥善保存及销毁检验后的样本。

15、保证检验结果的公正性，不受任何外界的干扰。

16、乙方检验结果能与全省三级医院结果互认。

17、有能力独立进行甲方所需合作项目的检测，并提供相应的项目汇总手册查证。

18、有专人负责甲方业务、质量、技术及培训工作。

19、可随时接受并妥善安排甲方查阅项目检测及质量控制等情况。

20、对样本运输的要求：

（1）临床科室采集样本后，由乙方派专人到指定时间和地点接收并保证物流运输。 运送条件（专车、专线运送）：专线运送且运送温度需达标。

（2）一般样本24小时内送达乙方。特殊项目如RNA检测等按甲方要求时间送达乙方，具体按项目协商。

（3）样本前处理视检测项目要求与甲方具体商定。

（4）样本运输要求直立、冷藏、封闭，符合国家相关标准及生物安全要求，确保运输过程的样本质量和环境安全。对于需冷冻或其它特殊要求的样本视具体项目与甲方具体商定。

（5）乙方接收样本后不合格标本率应不大于千分之一。（提供承诺函并加盖乙方公章）

13、对于样本周转时间的要求：样本周转时间起点为乙方接收样本，终点为甲方收到检验数据或报告。应定期提供委托检验项目的样本周 转时间分析，对于甲方提出的要求及时反馈并更正。

五、验收要求

按招标文件采购需求中的条款要求及“质量与服务考核”条款进行验收。

六、质量与服务考核

（一）甲方对乙方的服务质量进行每季度至少一次考核，考核标准如下：

1、误检率：每发生1例扣10分。

2、漏检率：每发生1例扣10分。

3、及时性：及时率＜99.5%，扣5分，在此基础上及时率每降低0.5%则多扣5分。

4、误报率（姓名、结果误报等）：每季度不高于2例，如超过2例的，每多1例扣5分。

5、检测标本丢失、运送错误（次数累计/年）：每发生1例扣5分。

6、危机值报告率和及时率要达到100%，有不符合的，扣10分。

7、运输过程的样品质量和环境安全，如因样本运输导致样本不符合标准的，每次扣5分。

说明：总分100分，90分以上为良好，85分以上为合格，80分以下为差。由甲方负责组织相关部门对乙方服务质量进行评价。评分如低 于85分，每低1分扣罚当季检验费用的10%。评分﹤80分：第一次出现时甲方对乙方提出书面警告，第二次出现要求乙方提交整改报告。若如 出现三次评分﹤80分， 甲方有权终止合同。

8、在合同履行过程中，有以下情形者， 甲方有权终止合同，相关违约责任由乙方承担， 甲方不承担任何责任。

①甲方使用科室对中标人进行考核，如连续三次考核的分数低于 80 分的， 甲方可单方解除协议，未支付的服务费无需支付。

②使用科室核心小组3/4或以上对乙方的服务质量不满意的情况；

③乙方在投标文件中已对本招标需求等条款进行响应，如在合同执行过程中，出现违反其响应情况或执行不到位，且甲方已对其发出书面

通报两次或以上；

（二）服务质量：

如遇对标本检测结果质疑，需要提供免费复查服务。

七、履行地点

本合同履行地为甲方所在地中山市博爱医院

八、付款方式

（一）付款方式：采用银行转账方式支付。

（二）付款时间：按月结算，乙方完成当月送检服务后，应在次月15日前向甲方开具有效发票以及送交有关服务清单， 甲方核对并签收发 票后，于60个工作日内支付服务费。即每月按收费标准的实际收费总额×折扣率（ %），以转账方式支付。

（三）因甲方使用的是财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

（四）乙方所提供的发票收款账号、开户银行须与合同一致。

九、售后服务

（一）提供常设6天\*24小时热线服务和免费技术支持；

（二）在项目实施地设有售后服务机构；

（三）技术质量出现问题，乙方负责提供三包服务（退费，重新收标本，重新检测）；

（四）所有的售后服务方式均为乙方上门服务；

（五）乙方保证所提供的产品是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

（六）售后服务人员配置：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构名称 | 机构地址 | 联系人 | 联系方式 | 备注 |

十、保密条款

（一）乙方遵守国家的经济、技术工作保密规定和甲方的保密工作条例，对标的技术实施期间在甲方了解的各种情况、获取的全部信息资料及产生的所有报告等均严格保密，不得泄露。若因乙方工作人员导致信息外漏，造成不良影响等，责任由乙方承担，并追究其违约责任。

（二）对甲方有特殊保密要求的资料或要求特定人员接触的情况，如果乙方不具备相关条件，由乙方书面提出，经甲方评估确实属实的，由甲方办理。

（三）甲乙双方具有共同的保密责任。未经对方认可，任何一方不得以任何形式向第三方出示或提供。

十一、技术服务

（一）乙方应派工作人员到甲方指定地点完成服务工作。

（二）乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

十二、不可抗力

（一）不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

（二）签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应在发生不可抗力之日起一日内将事故通知另一方。双方可通过

友好协商尽快解决本合同的执行问题，但在双方未达到一致意见之前，乙方仍然有责任采取必要的措施加速提供服务。

十三、合同终止

如果一方严重违反合同，另一方可立即终止本合同。

十四、违约责任

（一）合同生效后，合同各方应严格遵守合同的条款，全面履行合同约定的义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。

（二）甲方无正当理由拒绝接受服务，甲方向乙方偿付本合同总额的5%的违约金。

（三）甲方无正当理由逾期付款，则每日按本合同总价的万分之五向乙方偿付违约金。

（四）乙方提供的服务不符合采购文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方方支付本合同总价5%的违约金。

（五）乙方未能按本合同规定的时间提供服务成果，从逾期之日起每日按本合同总价万分之五的数额向甲方支付违约金；逾期15日以上的， 甲方有权终止合同。

（六）乙方若未能在规定的时间内开展检测，属于乙方违约，甲方不支付任何费用，且甲方有权终止合同并另行选定服务单位。

（七）在服务期内，乙方有责任对合同执行情况及时开展评估，并告知甲方用款进度，如因乙方未对用款累计金额及时评估，导致实际用款额度超过合同约定总金额的，乙方构成违约，甲方不承担由此产生的超额部分的付款责任。

（八）如因样本运输原因或乙方保存不当的原因导致甲方委托的检测样本遗失或不符合检测标准，则在甲方重新提供样本后由乙方免费进行检测或重测，且乙方按照当次检验金额的50%向甲方支付赔偿金。

（九）若甲方患者对乙方出具的检测结果存有异议，因患者有充足的证据证明乙方所提供的检测结果有误导致甲方赔偿的，经法定的医疗争议解决途径确认甲方损失后，乙方对甲方予以赔偿（包括不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等）；或者乙方无法协助甲方证明所出具结果准确性如无法提供留存的标本委托法定的第三方检验、检测机构再次检验等，导致通过法定的医疗争议解决途径，甲方需要向检测患者或近亲属承担赔付责任的，乙方需要全数承担甲方的经济损失（包括不限于律师费、诉讼费、公证费、鉴定费等）。

（十）其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

十五、纠纷的解决

未尽事宜以及因履行本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷，由双方友好协商解决。协商不能解决的，双方同意提交广州仲裁委员会中山分会，依照该委员会仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

十六、其它

（一）本合同的所有附件（包括但不限于用户需求书、中标通知书、服务内容明细、成交通知书、投标文件、招标文件等）均为本合同的有效组成部份，与本合同具有同等法律效力，且解释的顺序以文件生成时间在后的为准。

（二）在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部份，其生效日期为双方均签名盖章或确认之日期。

（三）本合同正本壹式陆份，甲方执肆份，乙方执壹份，广东省机电设备招标有限公司执壹份，具有同等法律效力。

（四）合同自甲乙双方签名盖章之日起生效,至合同条款全部履行结束后终止。

（五）合同未尽事宜，由双方协商处理。如经甲乙双方同意，可以增补。补充的条款或协议与本合同具有同样的法律效力。

（六）本合同双面打印，合计页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（七）合同附件：

附件1：中标通知书

附件2：中山市博爱检验项目明细表

附件3：人员配置 （ 以下无正文）

甲方(盖章): 乙方(盖章)：

签约代表（签名）： 签约代表（签名）：

地址： 地址：

电话： 电话：

传真： 传真：

开户银行： 开户银行：

账号： 账 号：

统一社会信用代码： 统一社会信用代码：

签约日期： 年 月 日 签约日期： 年 月 日

**第六章 投标文件格式与要求**

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交投标文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

**投标文件封面**

**（项目名称）**

**投标文件封面**

**（正本/副本）**

**采购计划编号：442000-2025-00394**

**采购项目编号：ZZ22500538**

**所投采购包：第 包**

**（投标人名称）**

**年 月 日**

**投标文件目录**

一、投标函

二、开标一览表

三、分项报价表

四、政策适用性说明

五、法定代表人证明书

六、法定代表人授权书

七、投标保证金

八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

九、资格性审查要求的其他资质证明文件

十、承诺函

十一、中小企业声明函

十二、监狱企业

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体共同投标协议书

十五、投标人业绩情况表

十六、技术和服务要求响应表

十七、商务条件响应表

十八、履约进度计划表

十九、各类证明材料

二十、采购代理服务费支付承诺书

二十一、需要采购人提供的附加条件

二十二、询问函、质疑函、投诉书格式

二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等

二十四、附件

二十五、政府采购履约担保函、采购合同履约保险凭证

**格式一：**

**投标函**

致：广东志正招标有限公司中山分公司

你方组织的“中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）”项目的招标[采购项目编号为：ZZ22500538]，我方愿参与投标。

我方确认收到贵方提供的“中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）”项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

(投标人名称)作为投标人正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为中标供应商，承诺向贵方足额支付。（若采购人支付代理服务费，则此条不适用）

（十）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方承诺遵守《中华人民共和国民法典》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

（十四）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十五）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十六）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮政编码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_电子邮箱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代表姓名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式二：**

**开标一览表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成开标一览表，若在投标文件中出现非系统生成的开标一览表，且与投标客户端生成的开标一览表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购项目名称/采购包名称 | 投标报价（元/%） | 交货或服务期 | 交货或服务地点 |
| 1 |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式三：**

**分项报价表**

注：投标供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在投标文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

投标人名称：

采购包：

货币及单位：人民币/元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 制造商名称 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 序号 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 单价 | 数量 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式四：**

**政策适用性说明**

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商(开发商) | 制造商企业类型 | 节能产品 | 环境标志产品 | 认证证书编号 | 该产品报价在总报价中占比（%） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖投标人公章）

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式五：**

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

**法定代表人证明书**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_现任我单位\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

附：代表人性别：\_\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 身份证号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

注册号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业类型：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

经营范围：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式六：**

**法定代表人授权书格式**

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司投标授权的分公司，可以提供投标分支机构负责人授权书）

**法定代表人授权书**

致：广东志正招标有限公司中山分公司

本授权书声明：\_\_\_\_\_\_\_\_是注册于 （国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任\_\_\_\_\_\_\_\_职务，有效证件号码：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。现授权 （姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就“中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）”项目采购[采购项目编号为ZZ22500538]的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_\_\_日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被授权人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式七：**

**投标保证金**

采购文件要求递交投标保证金的，投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

**格式八：**

**提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料**

**格式九：**

**资格性审查要求的其他资质证明文件**

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

**格式十：**

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

**承诺函**

致：中山市博爱医院

对于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：(建议逐条复制采购文件相关条款原文)

（一）星号条款

1.

2.

3.

.........

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.........

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.........

特此承诺。

供应商名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**格式十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（货物）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

2：投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，投标人希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合采购文件中明确的本项目所属行业）

**中小企业声明函（工程、服务）**

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：投标人应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

**格式十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**监狱企业**

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**格式十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

**格式十四：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**联合体共同投标协议书**

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分，（乙公司全称）负责本项目\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额\_\_\_\_\_%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式\_\_\_\_\_份，随投标文件装订\_\_\_\_\_份，送采购人\_\_\_\_\_份，联合体成员各一份；副本一式\_\_\_\_\_份，联合体成员各执\_\_\_\_\_份。

甲公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，乙公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，……公司全称：\_\_\_\_（盖章）\_\_\_\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_年\_\_\_\_月 \_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

**格式十五：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**投标人业绩情况表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 签订合同时间 | 竣工验收报告时间 | 联系人及电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

根据上述业绩情况，按招标文件要求附销售或服务合同复印件及评审标准要求的证明材料。

**格式十六：**

**《技术和服务要求响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 参数性质 | 采购文件规定的技术和服务要求 | 投标文件响应的具体内容 | 型号 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.“采购文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “技术要求”的内容保持一致。投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

2. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

3. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十七：**

**《商务条件响应表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 参数性质 | 采购文件规定的商务条件 | 投标文件响应的具体内容 | 是否偏离 | 证明文件所在位置 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

说明：

1. “采购文件规定的商务条件”项下填写的内容应与招标文件中采购需求的 “商务要求”的内容保持一致。

2. 投标人应当如实填写上表“投标文件响应的具体内容”处内容，对采购文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则投标无效。

3. 参数性质栏目按招标文件有标注的“★”、“▲”号条款进行填写，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标条款。

4. “是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

**格式十八：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**履约进度计划表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| 1 | 拟定\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日 | 签订合同并生效 |  |
| 2 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 3 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 |  |  |
| 4 | \_\_\_月\_\_\_日—\_\_\_月\_\_\_日 | 质保期 |  |

**格式十九：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**各类证明材料**

1.招标文件要求提供的其他资料。

2.投标人认为需提供的其他资料。

**格式二十：**

**采购代理服务费支付承诺书**

致：广东志正招标有限公司中山分公司

如果我方在贵采购代理机构组织的中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）招标中获中标（采购项目编号：ZZ22500538），我方保证在收取《中标通知书》时，按招标文件对代理服务费支付方式的约定，承担本项目代理服务费。

我方如违约，愿凭贵单位开出的违约通知，从我方提交的投标保证金中支付，不足部分由采购人在支付我方的中标合同款中代为扣付；以投标担保函（或保险保函）方式提交投标保证金时，同意和要求投标担保函开立银行或担保机构、保险保函开立的保险机构应广东志正招标有限公司中山分公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

承诺日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**格式二十一：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**需要采购人提供的附加条件**

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

注：投标人完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为投标人同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为投标无效。

**格式二十二：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**询问函、质疑函、投诉书格式**

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

**询问函**

广东志正招标有限公司中山分公司

我单位已登记并准备参与“中山市博爱医院检验及病理标本外送检测服务项目（2025年至2026年）”项目（采购项目编号：ZZ22500538 ）的投标活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项一）

（1）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（问题或条款内容）

（2）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（说明疑问或无法理解原因）

（3）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（建议）

二、\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址/邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

**质疑函**

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件获取日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

质疑事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**投诉书**

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

被投诉人2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

相关供应商：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购项目编号： \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购文件公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购结果公告:是/否 公告期限：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

三、质疑基本情况

投诉人于 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,向提出质疑，质疑事项为：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

采购人/代理机构于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投诉事项2：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

签字(签章)： \_\_\_\_\_\_\_\_公章\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

**格式二十三：**

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

**格式二十四：**

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

**政府采购投标（响应）担保函**

编号：【 】号

（采购人）：

鉴于\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标保险凭证的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保险的方式向你方提供如下投标保证保险凭证：

一、保险责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保险责任：

1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保险责任的最高金额为人民币\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保险凭证自\_\_年\_\_月\_\_日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_（公章）\_\_\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**格式二十五：**

**政府采购履约担保函**

编号：

（采购人）：

鉴于贵方在\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_项目（项目编号为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_以下简称“项目”）的采购中，确定\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_为中标人/供应商，拟签订/已签订项目相关采购合同（以下简称“主合同”）。依据主合同的约定，供应商应向贵方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下履约保证金担保：

一、保证金额

我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_%，数额为\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（大写），币种为人民币（即主合同履约保证金金额）。

二、我方保证的方式为：连带责任保证。

三、我方保证的期间为：本保函自开立之日起生效，至 年 月 日止。

四、在本保函的有效期内，如被保证人违反上述合同或协议约定的义务，我方将在收到你方提交的本保函文件及符合下列全部条件的索赔通知后 30 个工作日内以上述保证金额为限支付你方索赔金额:

(一)索赔通知文件必须以书面形式提出，列明索赔金额，并由你方法定代表人(负责人)或授权代理人签字并加盖公章;

(二)索赔通知文件必须同时附有:

1.一项书面声明，声明索赔款项并未由被保证人或其代理人直接或间接地支付给你方;

2.证明被保证人违反上述合同或协议约定的义务以及有责任支付你方索赔金额的证据。

(三)索赔通知文件必须在本保函有效期内到达以下地址：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

五、本保函保证金额将随被保证人逐步履行保函项下合同约定或法定的义务以及我方按你方索赔通知文件要求分次支付而相应递减。

六、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。受益人未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，我方在本保函项下的义务与责任全部消灭。

七、本保函项下的合同或基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，本保函无效;被保证人基于保函项下的合同或基础交易或其他原因的抗辩，我方均有权主张。

八、因本保函发生争议协商解决不成，按以下第 (一)种方式解决:

(一)向我方所在地的人民法院起诉。

(二)提交 此栏空白 仲裁委员会(仲裁地点为此栏空白)按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

九、本保函适用中华人民共和国法律。

十、其他条款:

1.本保函有效期届满或提前终止，本保函自动失效，我方在本保函项下的义务与责任自动全部消灭，此后提出的任何索赔均为无效索赔，我方无义务作出任何赔付。

2.所有索赔通知必须在我方工作时间内到达本保函规定的地址。

十一、本保函自我方盖章之日起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

联系地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

**采购合同履约保险凭证**

致被保险人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_：

鉴于你方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（招标方/被保险人）接受投保人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（投标方）参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（采购）项目的投标，向投保人签发中标通知书，投保人在我公司投保《采购合同履约保证保险》，我公司接受投保人的请求，在保险责任范围内，愿意就投保人履行与你方订立的采购合同，向你方提供如下保证保险：

一、我公司对上述采购项目出具的《采购合同履约保证保险》保单号：

二、上述保单项下我公司的保险金额（最高限额）：人民币 （￥： 元）

上述全部保险单的保险金额随投保人逐步履行采购合同约定的义务或我公司的赔付而递减。

三、本保险的保险期间自\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时起至\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_时止，共计\_\_\_天。

四、本保险合同仅承担履约保证责任：在本保险期限内，供应商在《采购合同》的履约过程中，因下列情形给你方造成直接损失的，在收到你方提交的符合保险合同约定的全部条件的书面文件，我公司依据保险合同有关约定并与你方达成一致赔偿意见后 30 个工作日内以上述保险金额为限，支付你方索赔金额。

（一）投保人未按照采购合同约定的时间、地点交付采购标的；

（二）投保人供应采购标的的规格、型号、数量、质量等不符合《采购合同》的约定。

五、索赔文件

（一）经被保险人有权人签字、加盖被保险人公章的书面索赔声明正本，索赔声明须注明本保险凭证对应的保单号并申明如下事实：

（1）投保人未履行采购合同相关义务；

（2）投保人的违约事实。

（二）保险单正本；

（三）《采购合同》副本及与采购项目进展、质量、缺陷有关的证明文件（包括《中标通知书》、投标书及其附录、会议纪要、其他合同文件等）；

（四）保险人要求投保人、被保险人所能提供的与确认保险事故的性质、原因、损失程度等有关的其他证明和资料；

（五）仲裁机构出具的裁决书或法院出具的裁定书、判决书等生效法律文书（适用于仲裁或诉讼确认损失的方式）；

六、未经保险人书面同意，本保险凭证与保险合同不得转让、质押，否则保险人在本保险凭证与保险合同项下的保险责任自动解除。

七、本保证保险发生争议协商解决不成，向保险人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、本保证保险适用的保险条款为《\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_》。

九、保险责任免除及其他本保险凭证未载明事宜以保险合同约定为准。

十、本保险凭证自保险人加盖保单专用章起生效。

保证人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(盖章)

地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

开立日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日